

Instrumenttien pesukoneen pesutehon TOSI-testin käytön ohjeistus

Pesukoneen merkki ja malli

1. Ensimmäisellä kerralla, kun TOSI-testit otetaan käyttöön, tehdään käyttökunnon todennus tyhjällä koneella seuraavan ohjeen mukaan:
* aseta jokaiselle pesutasolle kolme indikaattoria kriittisille paikoille, lähelle kulmia sekä korin keskelle (ei kuitenkaan sellaiseen paikkaan, jossa instrumentteja muutoinkaan pestä)
* aja normaali ohjelma läpi ja arvioi tulos koko prosessin loputtua.
* voit kuivata testiliuskan paineilmalla ja halutessasi irrottaa muovipleksin indikaattorin päältä.
* käytä tulosten tulkinnassa TOSI-tulkintaohjetta. Kirjaa tulokset ylös testikaavakkeeseen ja liitä mahdollinen paperiprintti mukaan. Säilytä testitulokset vähintään 2 vuotta.
1. Jatkossa tehdään rutiinitestaus kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa yksi indikaattori joka hyllylle.
2. Kun kyseessä on täyteen lastattu pesukone ja halutaan varmistaa pesuteho, niin silloin voidaan laittaa pistokokeittain yksittäinen tai useampi TOSI-testi kuorman joukkoon.