neodisher® MediZym



Nestemäinen, pH-neutraali puhdistusaine erikoispesukoneille.

|  |  |
| --- | --- |
| Pääasiallinen käyttötarkoitus: | Leikkausinstrumenttien, anestesialaitteiden, taipuisien endoskooppien, astioiden sekä muiden lääkinnällisten välineiden mekaaninen puhdistus. |
| Ominaisuudet: | neodisher MediZym on erityisen ympäristöystävällinen pH-neutraali puhdistusaine, joka sisältää entsyymejä ja muita puhdistusapuaineita. neodisher MediZym poistaa kuivuneet ja denaturoidut verijäämät erittäin hellävaraisesti ja välineitä vahingoittamatta.  neodisher MediZym -puhdistusaineen työskentelyliuos ei vahingoita ruostumatonta terästä, instrumenttiterästä, kevyitä metalleja, lasia, tyypillisesti käytettäviä muoveja tai anestesialaitteiden ja taipuisien endoskooppien materiaaleja. |
| Käyttö ja annostus: | Instrumenttien konepesuun: 0,2‒1 % (2‒10 ml/l) 40‒50 °C:ssa  Taipuisien endoskooppien konepesuun: 0,5 % (5 ml/l)  Käsipuhdistukseen:  upotuspesu: 0,5–2 %, 20–30 min  ultraäänipesu: 0,5–2 %, 5–10 min  Puhdistusliuos voidaan halutessa lämmittää enintään 45 °C:seen.  neodisher MediZym -puhdistusaineen työskentelyliuos tulee vaihtaa vähintään kerran päivässä.  Käytön jälkeen neodisher MediZym -liuos tulee huuhdella välineistä huolellisesti. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa.  Vain ammattikäyttöön. |
| Tekniset tiedot: | Tiheys (20 °C): 1,0 g/cm³  pH-alue (määritelty deionisoidussa vedessä, 20 °C) 0,2‒2 %: 7,6–7,7 Viskoosisuus (tiiviste, 20 °C): < 10 mPa s |
| Aineosat: | Pesuaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset aineosat:  < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita sekä entsyymejä ja säilöntäaineita  (fenoksietanoli, metyyli-, etyyli-, butyyli-, propyyli- ja isopropyyliparabeeni) |
| CE-merkinnät: | neodisher MediZym täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY määräykset. |
| Säilytystiedot: | Säilytettävä viileässä ja suojattuna pakkaselta. Suositusten mukaisesti säilytettynä tuote säilyy käyttökelpoisena 2 vuotta. |
| Vaara- ja turvalausekkeet: | neodisher MediZym ei ole vaarallinen aine CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla.  Hävitä pakkaus ainoastaan tyhjänä ja suljettuna. Katso tuotteen jäämien hävittämisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.  Katso lisää turvallisuustietoja EY-käyttöturvallisuustiedotteista. Tiedotteet ovat saatavilla englanniksi osoitteessa [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com/) kohdassa ”Service / Downloads”. |
| MB 4040 GB/2-5 |  |
| 10/14 |  |

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Puh.: (040) 789 60 0 Sähköposti: info@drweigert.de Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg, Deutschland Fax: (040) 789 60 120 Verkkosivut: [www.](http://www/) drweigert.de

Näissä asiakirjoissa olevat ohjeet perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ne eivät vapauta käyttäjää omasta harkinnasta tai tutkimuksesta. Näistä asiakirjoista ei voi johtaa tiettyjä ominaisuuksia koskevaa oikeudellisesti sitovaa vakuutusta.

Edellä mainitut tiedot esitetään parhaan tietämyksemme mukaisesti. Ne kuvaavat tuotettamme mahdollisten turvallisuustarpeiden suhteen, mutta eivät sisällä tuotteen laadun kuvausta tai lupaa tiettyjä ominaisuuksia.